附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010003                     申请技术审查时间：2022 年01月06日

| 技术审查项目名称 | 辽宁永固实业有限公司彰武分公司 预拌混凝土检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 左春丽 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： - 人员 1、提交的技术人员邓龙洲的身份证已过有效期。 - 仪器设备 1、提交的低温试验箱、箱式电阻炉校准证书校准的温度点不能有效指导相关试验检测工作。 2、未提供水泥细度试验用45μm和80μm方孔筛、水泥标准稠度用水量试验用量水器（精度±0.5mL）、砂石颗粒级配试验用孔径0.075mm、50mm-100mm方孔筛、混凝土坍落度筒的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 - 其它 1、提交的资质申请表不完整，缺少机构基本情况表；法定代表人、技术负责人基本情况表信息不完整；主要仪器设备及其检定/校准一览表填写不规范：设备填写不全，未根据表五（申请的具体检测范围）的参数对应填写相关仪器设备信息，部分仪器设备测量范围、准确度等级/不确定度填写不正确。 2、提交的租赁合同中未明确试验、办公用房屋面积，且未提供出租方产权证明文件，无法确认是否满足辽住建发[2020]2号文件的要求。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（