附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010096                   申请技术审查时间：  2022 年 3月23日

| 技术审查项目名称 | 辽阳永新混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 刘绍奎 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，存在以下问题： 1参数 细集料石粉含量、混凝土掺合料需水量比不在确认范围内，不予确认。 1 仪器设备 在“八、主要仪器设备及其检定/校准一览表”中，只有检验项目列，缺少检验参数列，检验参数无法与仪器设备对应。JF2004分析天平没有与之对应的计量校准证书。该机构未能提供自校准建标材料，自校准项目属于无效校准，应送至有计量检定或校准资质的机构完成量值溯源。 2 其他 该机构申请表第一页机构名称填写与营业执照不符。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |