附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010137                         申请技术审查时间：  2022 年 5月14日

| 技术审查项目名称 | 营口万昌混凝土搅拌有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 汤林昌 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在下问题： 一、人员 1、提交的技术人员杨振宇的劳动合同已过期。 二、仪器设备 1、提交的沸煮箱、单卧轴强制式混凝土搅拌机、数控磁力砼震动台、直读式混凝土含气量测定仪校准证书不能有效指导相关试验检测工作。 2、未提供45μm和80μm方孔筛、李氏密度瓶、砂石试验筛、500mL容量瓶、1L容积升、针片状规准仪、压碎指标仪、坍落度筒的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |